附件一：

1.基本要求

1.1专为口腔诊疗设计，可与口腔综合治疗台无缝对接，满足补牙、拔牙、洁牙等各类诊疗操作的正压供气、负压抽吸需求，适配单台或多台牙椅协同使用；

1.2具备过载保护、短路保护、接地保护功能，气路密封良好，无泄漏，杜绝交叉感染及安全隐患；
2.正压泵核心参数

2.1无油设计，确保压缩空气无油污染，符合卫生级空气要求；

2.2噪音控制：采用隔音罩或低噪音机头设计，运行噪音≤62dB(A)，避免干扰诊疗环境，保障医患舒适；

2.3配备储气罐（容积≥30L/台牙椅），罐体内部防腐喷涂处理，防止生锈；内置压力显示表、安全阀、排水阀及单向阀，操作便捷；

2.4功率≥1.5kW；

2.5额定排气量≥150L/min（单台牙椅）；

2.6具备过电压、欠电压保护功能，可独立运行；
3.负压泵核心参数

3.1工作负压-13~-20kPa可调；

3.2最大抽吸流量≥300L/min（单台牙椅适配）；

3.3具备防回吸功能，防止唾液、污物逆流，避免交叉感染；配备自动分水器，可实现自动排污，抽吸和排水同时进行，无抽吸盲点；

3.4噪音控制：运行噪音≤75±5dB(A)，采用静音电机或隔音设计，适配口腔诊疗室环境要求；

3.5具备抽吸延时5~10S关闭功能。
