附件一：

1.基本要求：

1.1专为口腔种植诊疗设计，可满足简单种植技术及基础复杂种植技术操作需求，适配成人、儿童（需配套儿童专用配件）各类颌骨条件的种植体植入手术，可与口腔综合治疗台、口腔专用正负压泵无缝协同工作；

1.2具备漏电保护、过载保护、接地保护、过热保护功能，电气安全类别为I类B型，杜绝交叉感染及电气安全隐患；
2.马达：

2.1马达类型：采用无刷直流电机，扭矩大、噪音低、振动小、发热低；
2.2扭矩范围：宽范围可调，最大输出扭矩≥ 70 Ncm；

2.3转向控制：支持正转、反转、往复转三种模式，可通过脚踏开关或主机面板一键切换；

3.手机：接口支持≥2支种植手机，采用快插式连接，拆卸便捷，可高温高压灭菌；

4.操控系统：彩色液晶触摸屏或高清数码管显示，可实时显示转速、转向、冷却流量、故障代码。戴手套可操作。

