附件一：

一、胃肠镜清洗工作站
1.基本要求：

材质：工作台面、槽体、背板及外露管道耐磨、耐腐蚀、易清洁。

应采用优质不锈钢（推荐304或316L）/高分子材料（PMMA或进口碳纤维复合材料），厚度≥4.1mm，一次成型，无接缝、无卫生死角，一体化设计，功能分区明确，流程符合“污→洁”单向流动原则，防止交叉污染。槽体数量：≥6槽（清洗槽2个，漂洗槽1个，消毒槽1个，末洗槽1个，干燥台1个）

2.清洗消毒
2.1全自动灌流：每个能对胃镜、肠镜的所有管道（送水/气、活检、吸引孔道）进行同步灌注与清洗，隐藏式后置设计，一键式操作。

2.2自动添加清洗酶，配备自动添加多酶清洗剂的系统，添加量可根据预设程序调整。

2.3可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2um过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道.

2.4消毒时间：标准消毒周期≤25分钟，可调节（需要确定大部分厂家的时间是否满足）

2.5配备内镜测漏器（泄漏检测装置），可显示运行时间与检测压力.

3.水气
3.1水处理系统：出水水质符合WS 507-2016标准，细菌总数≤10CFU/100ml
3.2干燥系统：具备专用的干燥台或干燥接口，能提供≥70%过滤效率的洁净压缩空气（压力、流量可调），用于内镜管道内壁干燥。
4. 吸引与排放：配置强力吸引泵，能快速排空各槽废液。排水管道防逆流设计。

二、内镜洗消追溯管理系统

1.基本要求：

1.1具备多级、细粒度的角色权限管理功能

1.2与内镜清洗工作站、纯水机等设备进行数据自动对接

1.3支持与PACS或HIS做病人接口，直接获取病人数据，无需用户手动操作。

1.4记录获取准确、全面、无遗漏。

2.全流程追溯
2.1支持多种方式快速登录；支持条码等唯一标识识别

2.2系统需强制遵循标准化流程，流程不可逆序或跳步

2.3能自动采集并记录各环节的操作员、内镜编号、开始/结束时间、消毒液浓度、浸泡时间、清洗消毒机参数等关键数据。

2.4对操作超时、消毒液浓度不达标、未测漏、患者传染病标识未匹配、内镜未达到消毒时间、洗消人员资质不符等情况进行实时声光报警与流程拦截。

3.数据
3.1支持多维度快速查询与统计，生成单条内镜全生命周期报告、患者溯源报告

3.2系统自动生成各类质控报表

三、全自动内镜纯水设备
1.基本要求：

具备全自动运行模式，支持开机自检、自动产水、自动冲洗、自动停机，无需人工干预

2.产水

2.1在市政自来水标准进水条件下，系统稳定产水量 ≥ 500L/h，并能满足高峰时段连续用水需求

2.2产水细菌总数 ≤ 10 CFU/100mL

2.3电导率 ≤ 10 μS/cm (25°C)，水质稳定

四、空气消毒机
1.基本要求：

1.1必须支持在有人状态下持续、安全运行，消毒因子泄漏量（如臭氧、紫外线强度）必须符合国家强制安全标准

1.2配置PM2.5、TVOC等传感器，可自动显示空气质量并切换运行风速

2.核心参数

2.1消毒技术：等离子体、高压静电、光催化等一种或多种组合技术，不得使用产生有害残留物的方法。
2.2消毒效果：在有人条件下，于实际房间中开机作用2小时，空气中自然菌的消亡率应 ≥ 90.0%
2.3设备运行时噪音≤55分贝（高档风量）

