附件一：

一、核心输注技术参数

1.输注药液规格：适配临床常规 U100 胰岛素，标准储药容量 300U（3mL），支持临床常规药剂使用。

2.基础率设置：24 小时可设置 ≥48 段基础率 ，支持多套基础率方案储存、临时基础率快速调整，满足不同患者昼夜、餐前、夜间精细化血糖调控需求。

3.输注精度要求

最小基础输注剂量：≤0.05U/h

最小餐前大剂量：≤0.05U

整机输注误差符合国家医用设备标准，误差≤±5%，满足临床精准给药要求。

4.给药模式：具备常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量等临床常用模式。

二、临床安全防护参数

1.双处理器安全自检系统，全程实时监测输注状态，杜绝漏输、过量输注风险，符合院内设备安全准入标准。

2.高灵敏度堵管报警：低阈值堵管识别，堵管、管路异常即刻声光 + 震动报警，有效预防胰岛素蓄积导致的低血糖风险。

3.具备药量不足、电池低压、输注中断、气泡异常、参数异常、停机异常全维度临床报警功能。

4.具备防误触锁定功能，避免病房环境下误操作导致给药错误。

5.机身防水等级不低于 IPX7，满足住院患者日常活动、清洁护理的临床使用场景。

三、临床数据与院内适配功能

1.设备可自动储存长期输注记录、血糖记录、给药参数记录，支持数据导出、打印，可直接用于书写病程记录、护理记录、质控核查。

3.支持 USB / 蓝牙数据传输，可对接医院院内血糖管理系统，实现患者血糖、输注数据信息化管理。

4.内置活性胰岛素计算功能、餐前大剂量向导功能，辅助医护人员快速、精准设置给药剂量，降低临床操作风险。

四、硬件与续航要求

1.机身轻量化医用设计，体积小巧、佩戴舒适，不影响患者卧床、活动、检查转运。

2.采用医用级精密马达，运行静音、输注稳定，适配病房安静诊疗环境。

3.单节常规电池长效续航，连续工作续航≥7 天，满足住院长期连续使用需求，减少频繁更换电池的护理工作量。

五、售后与院内服务要求

1.整机质保年限≥4 年，正规厂家全国联保，具备医疗机构专属售后体系。

2.设备故障时可提供备用泵，保障患者治疗不中断，符合临床连续性治疗要求。

3.厂家提供院内护士专项操作培训、设备定期校准、售后上门检修服务，满足科室常态化使用及质控检查要求。

4.配套耗材为医用通用标准接口，耗材采购渠道正规、临床适配性强，长期使用成本可控、供应稳定。
