附件一：

维保内容包含：机头运转监测温度、声噪；配电箱数据监测线路、温度；压力气罐气压监测气压、管路；远程监控数据监测数据、运转；冷干机处理数据监测压力表、冷干度；除湿器运转监测干燥度、运转；系统管路气体监测压力、管路；传输管路气体监测气压；机架震动度；机房卫生设备外观；降温系统；供气消毒中心供气运转；远程监控系统监测；系统辅材检测及运转；机房温度监测；吸干机运转；冷凝器运转；巡检数据定期备份；

对设备进行定期巡检，保养维护，确保设备正常运行。定期更换过滤器，确保空气质量（温度、湿度、压差等）达到《WS310-2016》中的要求；

每月巡检一次，（检测内容包含压力、换气次数、温湿度等，或按国家标准与规范进行检测）； 

负责消毒供应中心所有供气管路和纯水管路的维修保养工作，包括上述管路上的接头、法兰盘、阀门、压力表等配件损坏时的维修与更换；

5具备报修热线，并提供365天，7*24小时热线支持，有专人接听并全程协调资源；

6响应时间：接到医院报修电话后，工程师7*24小时热线电话响应，紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电话后工程师长春市内2小时内到达现场，吉林省内4小时到达现场。
