附件一：

1.检测原理：微柱凝胶法。

2.全自动操作：从样品扫描、试机卡加载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，不需人工干预。

3.技术要求：加样通道≥2组；打孔器≥4组；孵育位不少于24位；离心位不少于24位；耗材容量：凝胶卡位≥80张，样本位≥128个，试剂位≥11个，包括稀释液、反定型细胞、抗体筛查细胞。

4.使用一次性加样枪头，避免交叉污染。

5.测试通量：

（1）ABO、RhD 血型定型检测每小时≥50个样本；

（2）ABO、RhD 血型检测每小时≥80个样本；

（3）不规则抗体筛查每小时≥48个样本；

（4）交叉配血检测每小时≥36组配血。

6.结果：成像结果判读； 彩色实景图片；结果数据永久保存。

7.LIS连接：支持单向、双向通讯；详细结果信息传输：可对任意检测项目的样本结果、各孔凝集强度和结果图片进行上传报告。

8.操作软件：中文软件，操作简单、方便。

9.质控功能：具备各检测项目的室内质控功能，可以将室内质控结果按月份绘制成专业质控图表和图谱，便于科室的统计和管理。

10.特殊结果报警：对于特殊的检测结果，如RhD阴性，交叉配血不合和抗体筛查阳性等结果，具有明显提示功能。对于异常的检测结果，如正反定型不符、弱凝集、混合凝集、溶血等结果，具有报警提示功能。

11.具有急诊检测功能。

12.售后服务：仪器免费安装、调试，并对仪器操作人员进行使用培训。仪器免费维护保养与维修。
