附件一：

用途:多适用于腹腔镜、宫腔镜、关节镜、泌尿外科内镜手术，用于输出可控压

力、流量的无菌冲洗液。

规格要求:

1.压力无需调节，全自动感应，达到压力自动停止；

2.正压50Kpa，负压-50Kpa；

3.大流量工作，最大冲洗量≥1000ml/min；

4.最大吸气量≥1500ml/min；

5.机器配套2套冲洗管路，可搭配各品牌的冲吸管，管路可高温高压、低温等离

子消毒；

6.医用冲洗泵为I类BF型，整机保护接地;接触患者的冲洗管路输出端为 BF浮

地隔离，降低患者漏电流风险。

