附件一：

用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿等专业的临床诊断，支持软件持续升级。

★高分辨率液晶显示器，尺寸≥21.5 英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器可任意旋转、折叠。

操作面板具备多点触控触摸屏，尺寸≥13.3 英寸，触摸屏可独立调节角度，调节范围≥15°

采用多倍信号并行处理技术
★数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit；
数字化二维灰阶成像及M型显像单元；
多线解剖M型技术，取样线≥3条，可360度任意旋转；
具备曲线解剖M型技术、彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、方向能量图技术；
数字化频谱多普勒显示和分析单元；
智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键，可支持对二维、彩色多普勒、频谱多普勒的优化；
空间复合成像技术，支持多档位调节；
斑点噪声抑制技术，在二维图像、造影成像模式及三维成像下可支持≥6档调节；
血流自动优化技术，可自动调整ROI框位置和角度；
穿刺引导增强功能，具有双屏对比显示，并支持角度校正；
图像放大功能，支持高清放大、全局放大和局部放大，放大倍数≥20倍；支持一键全屏放大模式；
标准化工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释、自动标记体位图、自动切换图像模式等；
支持内置电池，可在不接电源的情况下进行正常的超声扫查，连续工作时间≥1.5小时（非外接UPS电源）；
支持超声远程会诊系统；
内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面；
支持腔内探头实时温控技术，温度值在显示器上体现（或提供等效的温度监测方案）；
高清成像技术，提高边界显示和组织对比，可分级调节≥5级；
扩展成像≥2档可调；

二维宽景成像
操作系统为Linux或具备同等稳定性、安全性的操作系统。
3D/4D成像技术；
弹性成像技术：具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率的测量；具备剪切波成像技术，同时定性和定量软组织弹性值，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)。
TDI组织多普勒成像：TDI成像模式：组织速度成像、组织能量成像、频谱成像、M型成像； TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能； 

组织追踪成像定量分析：二维模式下追踪心肌运动； 具有曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率； 支持牛眼图显示和报告显示；

高帧率超声造影及TIC超声定量分析软件，要求支持腹部探头、浅表探头，支持低机械指数造影；
Stress Echo负荷成像单元。
常规测量软件包；
3基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量；
多点同步测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度；
全科测量包，自动生成报告；
妇科测量软件包：可测量子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告；
自动NT测量；
心脏测量软件包：心内膜自动描迹；
腹部测量软件包：支持膀胱自动测量；
B线自动测量；
自动胸膜线测量；
小器官测量软件包；
血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项。
硬盘≥1TB，电影回放≥150秒；
多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，导出、备份图像数据资料同时可进行实时检查，不影响检查操作；
可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站；
主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用；
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示；
调节频率、动态范围、斑点噪声抑制、灰阶图谱、伪彩图谱、聚焦位置等参数的实体功能旋钮≥5个。
探头频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头；
★腹部凸阵探头：频率范围1.0-7.0MHz；
血管/小器官线阵探头：频率范围4.0-16.0MHz。
二维显像增益调节：B/M/D分别独立可调，≥255级，可视可调；
物理滑动TGC：≥8段；
数字LGC：≥8段；
显示深度≥45cm；
基波≥5段变频；
谐波≥5段变频；
伪彩图谱：≥12种；
最大帧率：≥220帧/秒；
★动态范围：≥280，可视可调。
显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
频谱多普勒≥3段变频；
★最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度≥35m/s）；
 最低测量速度：≤1mm/s；
偏转角度：≥±15°；
取样宽度及位置范围：0.5mm-20mm；

零位移动：8级；

实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

彩色多普勒显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

★彩色多普勒≥3段变频；

取样框偏转：≥±15°，取样框可根据探头血流方向自动调节；

最大帧率：≥200帧/秒；

彩色增强功能：彩色多普勒能量图（PDI）、组织多普勒（TDI）；

高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，更细微地显示末梢血流的动态情况。

超微血流成像；基于超声的高灵敏度、超低速多普勒成像技术。显示传统彩超难以捕捉的微细血管和极低速血流，可提供“微观”的血流信息；

内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、WMV、AVI、MP4格式直接导出；
内置数字录像机；
内置USB接口≥6个。
