附件一：

用于临床紧闭、半紧闭、半开放吸入式麻醉，可完成成人、儿童呼吸通气管理。

供电 AC220V、50Hz。

输入功率≤50VA。

设备正常工作噪声≤65dB (A)。

氧气供气压力：0.32MPa‑0.6MPa。

主机带刹车抗静电脚轮，移动安全。

工作方式：气动电控。

通气支持压力控制、容量控制、手动控制模式。

氧气双管流量计：0.0‑1.0L/min；1.0‑10.0L/min。

快速供氧流量：25‑75L/min。

具备流量、压力、温度自动补偿，带自锁功能。

异氟醚 / 安氟醚调节 0‑5%，七氟醚 0‑8% 连续可调。

一体化集成呼吸回路，降低麻醉药消耗；30L/min 流量下吸气、呼气阻抗均≤0.6kPa，拆装便捷。

回路主体可耐受 134℃高温高压消毒。

上升式风箱结构，可直观观察患者呼吸状态。

麻醉呼吸机显示：数码管显示监测参数：潮气量、呼吸频率、吸呼比、气道压力峰值。

呼吸模式：IPPV、MAN。

呼吸频率：2‑99 次 / 分钟。

吸呼比 1:8～5:1 连续可调。 

★潮气量：50‑1500mL。

流量传感器可采用涡轮式、热式 MEMS、超声式。

★分钟通气量≥16L/min。 

★气道峰值压力 0‑9.9kPa。

★呼吸系统最大安全压力 6KPa，具备高压限制保护。

★气源压力不足报警：供氧压力低于 0.2MPa 高优先级声响报警，报警时长＞7s，声强＞60dB (A)。

气道压力上限报警：2‑6KPa 可调，超阈值声光报警，吸气切呼气相。 

气道压力下限报警：0‑2KPa 可调，报警延迟 4‑15s。 

报警静音功能（氧气不足报警除外）静音时间≤120s，到时自动恢复报警；报警条件消除自动停止报警。
需配置蒸发器、成人风箱 1 套及全套管路等。
