附件一：

1.可无创性测量连续每搏的血压、脉率、心输出量及血流动力学参数。2.血流动力学参数包含以下:心指数(CI)、每搏量(SV)、每搏指数(SVI)、外周血管阻力SVR、外周血管阻力指数SVRI、每搏变异度SVV、左室每搏做功LVSW、左室每搏指数LVSWI。3.氧动力学参数可计算:动脉氧含量Ca02、静脉氧含量CvO2、动静脉氧含量差Cav02,氧供D02、氧耗VO2、氧摄取率02ER、氧供指数D02I、氧耗指数VO2I、氧摄取指数02EI。4.抗电刀干扰。5.测量范围：收缩压35mmHg~250 mmHg；平均压25mmHg~230 mmHg舒张压20mmHg~220 mmHg；心输出量CO：0.35~30.0 L/min；脉率30~200bpm。6.支持血压校准和心输出量校准，且支持袖带血压测量及其自动校准。7.便携式结构，便于移动，且单独使用内部电源可工作6小时以上。8.可对血压、脉率、心输出量参数进行报警限设置，当超出设置的上下限时可报警。9.分辨率:血压值1mmHg;心输出量值0.01L/min;脉率值1bpm。10.精度:血压值≤±5%或者≤±1.1kPa(±8mmHg)两者取较大者;心输出量CO误差为±3%或者±1.5L/min，两者取较大者; 脉率≤±2%或≤±3bpm，取两者中较大值。
