附件一：

1等离子系统主机

1.1主机可与电切镜及电极配合使用，用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝
1.2可对人体组织进行双极切割和凝血，主机具有独立的双极钳输出接口，切割不少于2种模式，凝血不少于2种模式
1.3工作频率：＞300KHz

1.4切割模式下：最大输出功率 200 W；凝血模式下：最大输出功率120W

★1.5输出模式：等离子电切不少于4种，电凝模式不少于3种

1.6三类医疗器械注册证

1.7彩色液晶控制屏＞6寸

1.8脚踏开关：不透水，防水不低于IPX8

1.9脚踏开关：寿命不少于20000次

2电切镜Fr22

2.1内窥镜镜体外径≤4mm

2.2视向角25°或30°可选

2.3视场角：≥60°

2.4景深范围：3-50mm
2.5操作器（手件）：被动式

★2.6外鞘：周径不大于Fr22，带进出水开关。

2.7配置内外鞘及闭孔器，可以匹配环状、针状电极

3电切镜Fr26

3.1内窥镜镜体外径≤4mm

3.2视向角25°或30°可选

3.3视场角：≥60°

3.4景深范围：3-50mm
3.5操作器（手件）：被动式

3.6外鞘：周径不大于Fr26，带进出水开关。

3.7配置内外鞘及闭孔器，可以匹配环状、针状电极

4刨削系统

4.1工作电压：220VAC，50/60Hz，输入功率：100VA

4.2防电击类型：I类

4.3最大输出转矩：≥50 mN.m
★4.4最高输出转速：≥1200 r/min

4.5调速范围：10档可调

4.6极限负压：≥0.08/MPa

4.7刀具：两种及以上刀具规格可选

4.8刀具工作长度：≥360mm

4.9噪声≤65 db

4.10手机可高温高压消毒

5内窥镜

5.1内窥镜视向角≥6°
5.2视场角≥60°
5.3工作长度：≥210 mm

5.4景深：3-50 mm

5.5可连接Fr26外鞘

6台车

6.1台车面板高度每层可调节

6.2万向静音轮

