附件一：

1.电动电控呼吸机，内置涡轮驱动产生空气气源（或提供等效内置气源方案）；

2.主机采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏；

3.分辨率≥1280×720；

4.整机重量≤15kg； 

5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认；

6.吸气安全阀和呼气阀组件支持徒手拆卸，可高温高压蒸汽消毒； 

7.具备开机自检功能，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件；  

8.具备有创通气、无创通气模式；

9.具备高流速氧疗功能或提供等效氧疗扩展方案；

10.可通过病人类型及体重进行参数快速设置；

11.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气（A/C）和同步间歇指令通气（SIMV）、压力控制通气下的辅助控制通气（A/C）和同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压通气和压力支持（CPAP/PSV）、窒息通气模式及SIGH叹息模式； 

12.高级模式：具备双水平气道正压通气及具备自适应容量目标通气功能； 

13.无创通气模式：具备无创通气（NIV）功能； 

14.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，可连接湿化器进行加温加湿； 

15.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰功能；

16.潮气量：20mL～2000mL ；

17.呼吸频率：1～100次/min ；

18.SIMV频率：1～60次/min ；

19.吸/呼比：1:10～4:1 ；

20.最大峰值流速：≥180L/min ；

21.吸气压力：5～60cmH₂O ；

22.压力支持：0～60cmH₂O ；

23.呼气末正压PEEP：0～35cmH₂O ；

24.流量触发灵敏度：0.5～15L/min ；

25.呼气触发灵敏度：Auto，10%～85% ；

26.氧浓度：21%～100% ；

27.压力上升时间：0～2s ；

28.吸气时间：0.2～10s；

29.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； 

30.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量； 

31.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重输送的潮气量； 

32.呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； 

33.其他参数：具备气道阻力、肺顺应性等基础肺力学监测； 

34.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，最多可同屏显示≥3道波形，波形颜色可调； 

35.呼吸环监测：具备压力-容量、容量-流速、流速-压力3种呼吸环； 

36.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示； 

37.趋势记录：提供≥72小时的全部监测参数的趋势图、表分析；

38.智能化分级报警、声光报警； 

39.气道压力、呼出每分钟通气量、自主呼吸频率、呼出潮气量、呼气末正压、吸入氧浓度，过高/过低报警； 

40.窒息报警； 

41.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 

42.电源、气源中断报警； 

43.报警静音功能（窒息、电源中断等高优先级报警除外），静音时间≤120s，到时自动恢复报警；

44.具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿流速：≥40L/min；

45.支持支持中心供气（高压）或氧气瓶（低压）接入；

46.配置成人呼吸管路、湿化器及其他原厂等配件。

