附件一：

电子支气管内窥镜系统由电子支气管内窥镜手柄、显示主机、图像处理器和一次性支气管镜组成。

电子支气管内窥镜手柄参数：2.1:数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.0lp/mm。2.2采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。2.3插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.8mm,长度≥600mm。2.4照明采用LED灯，亮度≥1500LUX，非光纤照明，一键调节亮度，2.5与显示主机的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器，无需旋转，节省临床抢救时间。

显示主机参数3.1主机屏幕≥3.4寸医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作，前后转动≥130º，左右≥240º。3.2开机出图，搭配手柄使用无需旋转，可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，无需转接，方便临床使用及携带。3.3内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。3.4内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。3.5具有户外/户内环境模式，以适应不同操作环境。3.6内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥200分钟。3.7具备电量管理功能,15分钟无操作可自动关机，节能环保。3.8具备HDMI传输功能，可传输图像和视频，方便临床教学。3.9兼容软管手柄、喉镜手柄和硬管手柄等不同手柄，节省科室管理成本。3.10兼容一次性使用电子支气管镜。

图像处理器参数4.1采用不小于10英寸的高清触摸显示屏幕，分辨率1200*1080。4.2支持连接电子支气管内窥镜手柄及一次性使用电子支气管镜。4.3一体化设计，所有操作及显示都由中央触摸屏操作实现。4.4多媒体功能，可实现视频录制、图像显示、存储、回放及导出，内窥镜的拍照和录像等。4.5内置蓄电池，保证整机工作不少于360min。4.6支持一次性使用电子支气管镜，包括一次性使用电子支气管内窥镜导管和电子支气管内窥镜导管。

5、资质： 电子支气管镜须具备医疗器械注册证。
